Искровой дефектоскоп.

1.Общие требования к сплошности изоляционного покрытия.

Опыт строительства и эксплуатации трубопроводов показал, что добиться абсолютного бездефектного покрытия невозможно. Дефекты могут возникать на стадии изоляционных работ, при укладке и засыпке трубопровода, а также в процессе эксплуатации.

Качеству изоляции необходимо уделять серьезнейшее внимание. Если при строительстве трубопровода в изоляции допущены повреждения, их необходимо сразу же устранить. Не устраненные крупные дефекты изоляции при несовершенной катодной поляризации приводят к тому, что за 5-6 лет в этих местах образуются коррозионные повреждения трубопровода, вызывающие его аварийное состояние.

Один из основных параметров изоляции – это сплошность изоляционного покрытия.

Изоляционные покрытия обладают высоким электрическим сопротивлением. В местах нарушения изоляции дефекты заполнены воздухом. Воздух и изоляционные материалы отличаются друг от друга электрической прочностью, под которой понимается некоторое напряжение, ведущее к электрическому пробою диэлектрика. Изоляционные материалы обладают высокой электрической прочностью, равной сотням кВ/см. Например, электрическая прочность полиэтилена равна 4*105 В/см. Электрическая прочность воздуха 10000 В/см. Таким образом, создав необходимое электрическое поле в местах дефектов, мы будем наблюдать явление пробоя, при котором однородное электрическое поле нарушается и почти весь ток начинает течь по узкому каналу. Плотность тока в этом канале достигает очень больших значений, что является причиной свечения и звукового эффекта в виде треска.

В отсутствие дефекта может иметь место скользящий искровой разряд. Этот разряд возникает вдоль поверхности раздела газа и твердого диэлектрика (изоляции), помешенного между электродами. Области "скользящего искрового заряда, в которых преобладают заряды какого-либо одного знака, индуцируют на поверхности диэлектрика заряды другого знака, вследствие чего искровые каналы стелются по поверхности изоляции (диэлектрика).

Для контроля сплошности изоляции применяют дефектоскопы, которые включают в себя источник питания, преобразователь, схему повышения напряжения и щуп. В настоящее время разработаны дефектоскопы ДИ-64, ДИ-74 ДЭП-1 и ДЭП-2.

2.Искровые дефектоскопы ДИ-64 и ДИ-74.

Дефектоскоп искровой ДИ-64 (рис. 1) предназначен для выборочного контроля сплошности изоляционных покрытий городских и магистральных металлических трубопроводов любых диаметров и толщиной изоляции до 9 мм при строительстве.

Габаритные размеры дефектоскопа 930х270х118 мм; габаритные размеры щупа: длина 1386 мм, диаметр ручки 36 мм; масса дефектоскопа 12,2 кг; масса щупа с соединительным кабелем 3,5 кг. Напряжение на щупе для нормальной изоляции (3 мм) при одном конденсаторе и воздушном зазоре в ограничителе напряжения, равном 15 мм, 20 кВ, для усиленной и весьма усиленной изоляции (6 и 9 мм) при двух конденсаторах и воздушном зазоре в ограничителе напряжения, равном 25 мм, — 40 кВ.

|  | Рис. 1. Искровые дефектоскопы: а-ДИ-64; б-ДИ-74. |
| --- | --- |

Расход тока при напряжении 20 кВ не более 1,8 А, при напряжении 40 кВ — не более 2,5 А.

Время работы аккумуляторов до перезарядки при температуре окружающего воздуха от —5 до +35°С при напряжении 20 кВ — 2 ч; при напряжении 40 кВ — 1 ч. Питание от щелочной аккумуляторной батареи НКН-10 напряжением 12 В.

Прибор ДИ-64 разработан во ВНИИСТ. После его модернизации на заводе серийно производится искровой дефектоскоп ДИ-74, который имеет следующие технические данные: напряжение на импульсном трансформаторе прибора 4 — 36 кВ; потребляемый ток при напряжении на электроде импульсного трансформатора 20 кВ — не более 1 А; питание от щелочных аккумуляторных батареи 10КН-13 с напряжением 10—12,5 В; время непрерывной работы дефектоскопа не менее 8 ч; габариты дефектоскопа 375х165х305 мм; габариты импульсного трансформатора 1450Х87х66 мм; масса дефектоскопа без аккумуляторов 6,5 кг.

3.Дефектоскоп типа ДЭП.

Электроискровые дефектоскопы типа ДЭП (рс.2) предназначены для выборочного контроля сплошности эмалевых и пленочных изоляционных покрытий металлических трубопроводов.

|  | Рис. 2. Искровой дефектоскоп ДЭП. |
| --- | --- |

Напряжение на контролирующем щупе ДЭП-1 3±0,3 кВ; ДЭП-2 — 6±0,6 кВ; напряжение питания 12,6 В; потребляемый ток не более 0,35 А; длительность непрерывной работы не менее 8 ч; ширина контролируемой поверхности 150—300 мм; габаритные размеры блока индикации не более 460х86х110 мм; габаритные размеры блока питания не более 180Х80Х100 мм; длина блока индикации со штангой в сборе не более 1550 мм; масса дефектоскопа не более 3,5 кг; масса блока питания с полным комплектом аккумуляторных батарей не более 2,8 кг.

Напряжение на щупе выбирают в зависимости от толщины покрытия: на 1 мм толщины покрытия — 4 кВ. Для битумных покрытий применяются дефектоскопы ДИ-64 и ДИ-74. Сплошность эмалевых, поливинилхлоридных и полиэтиленовых пленочных покрытий толщиной до 1 мм контролируют искровые дефектоскопом ДЭП-1 с напряжением 3 кВ, а тех же покрытия толщиной 1—2 мм — дефектоскопом ДЭП-2 с выходным напряжением 6 кВ.

Сплошность покрытия проверяет оператор в начале изоляционных работ и при вынужденных остановках изоляционной машины, а кроме того, через каждые 100 м и в местах, вызывающих сомнение. При этом необходимо в первую очередь проверить нижнюю часть трубопровода.

В результате проверки покрытия выявляются причины образования дефектов и их повторяемости. По полученным данным исправляют нарушения технологии изоляционно-укладочных работ. Все дефектные места, подлежащие ремонту, должны быть отмечены, а исправления проверены дефектоскопов/ вторично.

Покрытие, имеющее обертку без подклеивающего слоя нельзя контролировать с помощью искровых дефектоскопов если места дефектов в покрытии и в обертке не совпадают.

4.Меры безопасности.

При работе с дефектоскопом его корпус должен быть заземлен, а работники  соблюдать следующие правила:

-работать только в диэлектрических перчатках и резиновых сапогах;

-не прикасаться к щупу и заземлителям, если не отключен источник электропитания;

-не подключать аккумуляторные батареи при включенном тумблере питания;

-не оставлять искровой дефектоскоп, подготовленный к работе без наблюдения;

не отсоединять от генератора щуп и заземление при включенном приборе.

5.Выводы.

1.Не устраненные крупные дефекты изоляции при несовершенной катодной поляризации приводят к тому, что за 5-6 лет в этих местах образуются коррозионные повреждения трубопровода, вызывающие его аварийное состояние.

2.Один из основных параметров изоляции – это сплошность изоляционного покрытия.

3.В комплект дефектоскопа входит: источник питания, преобразователь, схему повышения напряжения и щуп.

4.В местах дефектов, мы будем наблюдать явление пробоя.

5.Напряжение на щупе выбирают в зависимости от толщины покрытия: на 1 мм толщины покрытия — 4 кВ.